西北大学

750J数显半自动冲击材料试验机竞争性谈判招标邀请书

编号：2008—11

2008年12月

陕西·西安

一、西北大学资产设备处受学校委托，就《750J数显半自动冲击材料试验机技术规范需求书》所列内容进行竞争性谈判招标。

二、凡能满足本招标文件要求的、具备相应资质的合格制造商或合格代理商，均可在西北大学资产设备处设备科查阅需求书或进行咨询。

三、拟参与竟标的投标人应于2008年12月26日下午5时前在西北大学资产设备处设备科获取标书。

四、参与竞标的投标人，必须保证所供设备是通过正规渠道取得的，正规制造厂家生产的合格、未用、全新的产品。投标书中必须明确供货时间、工程实施方案、货款结算要求、产品质量保证措施、售后服务承诺和在西安市所做同类产品的业绩。

五、参与竞标的投标人须就所列设备提交密封投标书并加盖公章，投标书必须于2008年12月30日上午12时前递交到西北大学资产设备处设备科，逾期将不再受理。开标时间以电话通知为准，届时请参加投标单位的代表到会对产品进行介绍。

六、投标书正本一份和副本五份，在每份投标文件上要注明“（正本）”或“（副本）”（A4复印纸、右上方、一号黑体加粗）字样贴在档案袋封面。正本（包括投标文件的全部），副本（不含资质部分）。

七、投标人注意事项：

1、注册资本不能少于30万元人民币；

2、拟供的设备，须有中华人民共和国型式批准证书和产品制造厂家签发的销售代理证书或委托授权书（原件）。

3、开标时，公司（厂家）参会代表须携带本企业法人营业执照副本（企业分支机构须携带本机构注册登记证明）、法人授权委托书（原件）及其本人身份证等有关资质证明。

4、开标时，投标人须向招标人缴纳保证金人民币壹万元（现金）。经评标若投标人未中标，保证金予以退还。若中标（包括部分中标），则该保证金作为合同履约、产品质量保证金；待所有设备验收合格后予以退还。如遇下列情况之一者，保证金不予退还：

- 中标后因投标人误报价格而不与招标人签订供货合同的。

- 合同签订后不能按合同时限要求供货或安装调试的。

- 所供设备不合格、与合同不符的。

- 不能按合同履约的。

八、：附件：750J数显半自动冲击材料试验机技术规范需求书（见后）

招投标联系人；程忠信    张晓刚         电话：88302974

西北大学资产设备管理处

2008年12月24日

附件

750J数显半自动冲击材料试验机技术规范需求书

用于对金属材料在动负荷下的常温或低温条件下的冲击韧性的测量。

一、主机主要技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大冲击能量范围包括 | 300J 750J |
| 2 | 冲击能量误差 | 0.5% |
| 3 | 摆锤预仰角 | 150° |
| 4 | 角度分辨力 | 0.1° |
| 5 | 摆臂中心至试样中心距离 | 根据量程需要设计 |
| 6 | 冲击速度 | 5.24m/s |
| 7 | 摆锤力矩 | 应符合国标、美标以及国际标准的要求。 |
| 8 | 试样支座跨距 | 40mm |
| 9 | 试样支座端部圆弧半径 | 1～1.5mm 除国标外，要求配一套符合ASTM E23 |
| 10 | 试样支座支承面倾角 | 11°±1° 除国标外，要求配一套符合ASTM E23 |
| 11 | 冲击刀圆弧半径 | 2～2.5mm、锤刃具有R＝2mm , R=8mm 两种 |
| 12 | 冲击刀夹角 | 30° |
| 15 | 冲击刀厚度 | 16 mm（根据要求设计） |
| 16 | 标准及比例试样规格 | 55mm×10mm×10mm |
|  |  | 55mm×10mm×7.5mm |
|  |  | 55mm×10mm×5mm |
| 17 | 主机外形尺寸 | 根据要求设计试验机的外形尺寸 |
| 18 | 试验机净重 | 根据要求设计试验机的外形尺寸（kg） |
| 19 | 功率 | 700W |
| 20 | 电源 | 交流三相380V±10% 5A 50Hz |

| 序号 | 数量 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1个 | 锤刃R2（符合ISO、GB） | ／ |
| 2 | 1个 | 锤刃R8（符合ASTME23） | ／ |
| 3 | 1只 | 试样夹 | 夹子的臂要长一些（300mm）便于低温试验操作 |
| 4 | 一套 | 对中样板 | 用于校准锤头和试样的打击中心 |

二、易损件备件

（1）采用大底盘，具有良好的整机刚性、稳定性、安全性；

严格按照GB/T3808-2002 (摆锤式冲击试验机的检验)及ISO148 (金属材料摆锤式夏比冲击试验第二部分，试验机检定符合JJG145-1982«摆锤式冲击试验机检验检定规程»)、ASTM E 23等标准要求。

（2）符合GB/T 229 (金属夏比缺口冲击试验方法)、ISO148 (金属材料摆锤式夏比冲击试验)、ASTM E 23 等标准要求。

（3）必须具备自动取摆，冲击，放摆，数显冲击吸收功。

四、设备配置：

主机、送料机构、定位机构、电控箱、保险机构、安全防护系统等。

五、资料

详细的仪器操作手册。

六、技术支持

1、提供安装、调试。

2、软件免费升级。

3、试运行正常后，在设备使用现场无偿对实验员提供技术培训。

七、保修期

设备到货运行正常后，卖方提供不少于三年的免费保修及维护服务。

八、购买数量

1套

技术咨询：朱秀红  联系电话：029-88303734